询 价 文 件

项目名称： 空气波压力循环治疗仪 二次采购

项目编号：    长医分采〔2020〕11001号

重庆市长寿区人民医院

二〇二〇年七月

目  录

第一部分  询价函	2

第二部分  采购项目技术要求	4

第三部分  商务要求  	6

第四部分   供应商须知	 8

第五部分   附件/响应文件格式	11

- 第一部分  询价函

我院就以下项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 响应最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 台 | 70000 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1．生产厂家有效的《医疗器械生产许可证》。

2．所投产品属三类医疗器械的，响应供应商须具备有效的《医疗器械经营许可证》；所投产品属二类医疗器械的，响应供应商须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械

经营备案凭证》。

3、有效的《医疗器械注册证》（二类、三类产品必须提供医疗器械注册证；一类产品必须提供医疗器械生产备案凭证及备案信息表；不属于医疗器械的请出具相关文件及证明）。若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

4、若为经销商参与询价的，须具备所投产品制造商认可的经销资格。

四、询价文件获取及时间安排

（一）凡有意参加投标的供应商，请在“重庆市长寿区人民医院官网”（ http://www.cqcsyy.cn/www/index/）或“重庆市政府采购网”（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。若下载的资料内容不一致的，以“重庆市政府采购网”上发布的信息为准。

（二）响应文件递交开始和截止时间及地点、方式

1.响应文件递交开始时间： 2020年7月10日10 时00分

2. 响应文件递交截止时间：2020年7月10日 10时30分

3.地点：重庆市长寿区人民医院招投标管理办公室。

4.响应文件递交方式：指定专人现场递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

五、响应有关规定

（一）响应文件必须在询价文件规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。

（二）任何一家投标人须一次报出不得更改的价格，且报价只能低于投标限价，否则视为围标、串标。

（三）现场踏勘

为减少响应误差，响应供应商须在2020年7月9日17:30

前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

六、联系方式

联系人：朱老师

电  话：13350349399

地  址：重庆市长寿区凤城街道北观16号（重庆市长寿区人民医院）

第二部分  采购项目技术要求

一、技术参数

1.性能参数：

1.1  5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

1.2  3种专业DVT治疗模式，M1~M3模式可自由选择；6种专业4腔全肢气囊治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多达9种充气治疗模式；

1.3  波浪式四腔充气治疗模式，可有效预防远端麻木；

1.4  单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

1.5   配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

1.6  标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；

1.7  叠加式四层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤

压更有效；

1.8  环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

1.9  配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

1.10 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

1.11 特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤60dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

1.12 时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需；

1.13  设备内部默认设置充气持续时间3S，充气间隔时间10s-15s，无需手动调节；

1.14  设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同；

1.15  实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

1.16  单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

1.17  智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

1.18  梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

1.19  过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

1.20  断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，

仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

1.21  主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

1.22  气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。

（二）功能要求

适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

（三）配置要求

每台空气波压力循环治疗仪应包含主机 1台、四腔上肢气套 1只、四腔下肢气套 2只 、1分1充气导管 1条、1分2充气导管 1条 、DVT 8转6导管（深灰） 1条 、DVT 4转3导管（深灰） 1条 、1芯气座脚底气套 2只、2芯气座小腿气套 2只 、电源线 1条 、保险丝 4个。

- 第三部分  商务要求

- 一、交货时间、地点

交货时间：签订合同之日起10个日历日内。

交货地点：采购人指定地点。

- 二、付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

- 三、质量保证及售后服务

（一）自验收合格之日起，提供整机不低于1年的免费质保。

- （二）售后服务

1.在质保期内，投标人应当为采购人提供技术援助电话，及时解决问题；电话咨询不能解决的，中标人应在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后3小时内派合格的维修工程师到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期满后供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

四、安装调试、培训及验收

（一）成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

（二）设备使用与维保培训：在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

（三）成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字式交付用户使用。验收合格条件如下：

1．设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2．货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3． 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4．在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 第四部分   供应商须知

一、响应文件构成

（一）技术要求对照表（附件二）

（二）相关资质证明

1.提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

2.提供投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（三类产品必须提供医疗器械经营许可证；二类产品可提供符合本次采购经营范围的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证）。

3.提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

4.若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件三）。

5.投标人法定代表人身份证明书（附件四）。

6.提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

7.生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。

8.有效的产品医疗器械注册证（二类、三类产品必须提供医疗器械注册证；一类产品必须提供医疗器械生产备案凭证及备案信息表；不属于医疗器械的请出具相关文件及证明）。

（三）质保及售后服务承诺书（附件五）

（四）诚信声明（附件六）

（五）公开发行的介绍产品的彩页资料。

（六）维修配件价格表（附件七）

（七）项目报价表（附件八）

以上所有资料须加盖投标供应商公章，装订成册，封面见附件一，其他资料（除项目报价表外）按以上顺序装订。

二、响应报价

（一）响应供应商必须一次报出不得更改的价格。

（二）本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

三、响应文件递交

（一）响应文件一式二份，分为正本和副本，副本可为正本的复印件，须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（二）响应文件封面须标注“正本”或“副本”字样。响应文件必须装袋密封，密封处加盖单位公章，否则视为无效响应文件。

（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖单位公章后一并装入响应文件袋中。

四、评审

（一）本项目询价小组采用在满足资质、技术要求和商务要求的情况下以最低价中标的原则确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，响应供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.响应供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

4.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

5. 投标人串通投标的；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

7.合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号

的货物，委托两个及以上响应供应商参加该合同包询价的，上述响应供应商均为无效响应；

8.同一合同包的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与底价的。

9.法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

五、确定成交供应商

采购人根据询价小组评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内发出成交通知书并在“重庆市政府采购网” 上发布成交结果。

六、质疑与投诉

（一）响应供应商认为采购方工作人员、询价小组成员及其他相关人员，在本次采购活动中与其他响应供应商有利害关系的，可以申请回避。

（二）响应供应商对本次采购活动相关事项有疑问的，可以向采购方提出询问，采购方应当及时作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

（三）响应供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权利受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料。采购方应当在收到书面质疑后7个工作日内答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他响应供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

（四）质疑响应供应商对采购方的答复不满意或者采购方未在规定的时间作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。投诉电话：023-40400231。

七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起

30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（二）询价文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

八、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）参加本次询价的投标供应商视为全部知晓和响应询价文件要求。

（三）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

第五部分   附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：法定代表人身份证明书

附件五：质保及售后服务承诺

附件六：诚信声明

附件七：维修配件价格表

附件八：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基技数参数 |  |  |  |
| 功功能要求 |  |  |  |
| 配置要求 |  |  |  |

备注：对照内容应包含“第二部分采购项目技术要求”的全部内容；此表可增减。

附件三

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件四

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件六：

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件七

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

维修配件价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件八：

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：项目报价表需单独密封，该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束