询 价 文 件

项目名称：       医疗设备一批（二次）

项目编号：    长医分采〔2020〕11017号

重庆市长寿区人民医院

二〇二〇年八月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 合同包号 | 原合同包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | LED手术无影灯 | 2 | 台 | 39600 |
| 2 | 3 | 多参数监护仪（带有创血压） | 1 | 台 | 40000 |
| 3 | 4 | 快速式全自动清洗消毒机 | 1 | 台 | 265000 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1．生产厂家有效的《医疗器械生产许可证》。

2．所投产品属三类医疗器械的，响应供应商须具备有效的《医疗器械经营许可证》；所投产品属二类医疗器械的，响应供应商须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

3．有效的《医疗器械注册证》（二类、三类产品必须提供医疗器械注册证；一类产品必须提供医疗器械生产备案凭证及备案信息表；不属于医疗器械的请出具相关文件及证明）。若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

4．若为经销商参与询价的，须具备所投产品制造商认可的经销资格。

三、采购项目技术要求

（一）合同包一：LED手术无影灯技术要求

1技术参数

1.1照度（可调） 30000-160000Lux2；

1.2灯泡数量 48颗；

1.3灯泡类型 LED；

1.4灯泡平均寿命 ≥80000h；

1.5色温（可调） 3700K ～5000K；

1.6显示指数(可调) 85～98；

1.7聚焦深度 50-180cm；

1.8光斑直径 160-280mm；

1.9亮度调节 1%-100%；

1.10消耗功率（W） 48；

1.11术者头部升温 ﹤1℃；

1.12电源电压： AC100-240V 、50/60HZ。

2.功能要求

门诊手术照明。

3.配置要求

每台至少包含500mm灯头、调光系统、支撑立杆、平衡臂、变压器组合件、手柄外套、移动底座和静音轮各一套。

（三）合同包二（原合同包三）：多参数监护仪（带有创血压）技术要求

1.技术参数

※1.1屏幕大小为12.1英寸，标配触摸屏；主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽；

1.2标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双有创血压；

1.3具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面；

※1.4心律失常分析≥26种；

1.5具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态；具有≥5通道ST段分析功能；

1.6可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟；

1.7具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能；

1.8具有动态血压分析功能、心律分析功能。

2.功能要求

监测患者心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双有创血压等生命体征参数。

3.配置要求

主机、电池、心电电缆、血氧探头、血氧探头延长线、血压袖带、血压袖带延长管、有创血压延长线、有创血压压力传感和电源线。

（四）合同包三（原合同包四）：快速式全自动清洗消毒机技术要求

1.技术参数

★1.1舱体容积520L±20L，装载量要求：一次可装载≥15个尺寸为480x250x50mm标准器械托盘。

1.2运行时间：全过程程序运行时间，35分钟内可完成包括清洗、消毒、上油、干燥的全过程。

1.3门的要求：下开门，双门通道型、双门可实现互锁，双层玻璃门，可以清楚的看到内部清洗物品及清洗过程，门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠。

1.4加热方式：蒸汽加热清洗水箱和消毒水箱。

★1.5清洗喷射臂：清洗机喷射臂非垂直焊接在腔体，应为45度倾斜焊接在腔体，喷射臂长度≧610mm，保证清洗效果；清洗喷射臂两端可拆卸，方便维护。

1.6记录方式：热敏打印机免维护，纪录A0值并可打印；中文显示、设备配有打印机，可自动打印温度、时间数据，曲线，并能打印A0值。

1.7信息接口：必须开放信息管理与质量追溯系统接口，网线直接连接至设备主控制器，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统，可通过追溯管理系统读取设备运行状态，医院信息管理与质量追溯系统提供免费接口文档，并免费提供接口服务。

1.8控制方式：＞5寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数，可在操作界面上直接更改程序设置。微电脑控制清洗消毒全过程、预设手术器械类、碗盘器械类、呼吸麻醉管道类等物品的清洗程序、并有不少于27个用户自定义程序，以满足不同物品的清洗需求；具有故障自动检测、报警及故障记录。

1.9故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。

1.10材质要求：清洗舱材质：1.5mm厚316不锈钢板制作，清洗架及标准器械托盘材质：316L不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板；管路控制阀门：必须为气动阀。

★1.11干燥系统：双风机供风，有双级加热系统， HEPA13级高效空气过滤器、过滤精度≤0.3 um。

1.12安全保护功能：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行；电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

1.13外型尺寸：(宽1270mm±50mm)×(高1870mm±50mm)×(深1000mm±50mm)。

★1.14证件：提供卫生安全评价报告、省级消毒效果检测报告复印件，原件备查。

1.15.以上所有投标条款应与到货设备功能相吻合，如果验收时有不满足项，采购方邀请第三方机构检测，检测费用由中标方提供。

2.功能要求

2.1用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗等进行清洗、消毒、上油及干燥处理。

2.2必须能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃以上热水消毒、上器械保护油、干燥过程。

3.配置要求

随机附带五层清洗架1个、碗盘清洗架1个、标准器械托盘15个。

- 四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：签订合同之日起10个日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

- （三）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字式交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（四）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供不低于1年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后3小时内派合格的维修工程师到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

3.2提供投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（三类产品必须提供医疗器械经营许可证；二类产品可提供符合本次采购经营范围的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证）。

3.3提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.4若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.5投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.6提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

3.7生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。

3.8有效的产品医疗器械注册证（二类、三类产品必须提供医疗器械注册证；一类产品必须提供医疗器械生产备案凭证及备案信息表；不属于医疗器械的请出具相关文件及证明）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.诚信声明（附件七）

6.公开发行的介绍产品的彩页资料。

7.中标承诺书（附件八）

8.维修配件价格表（附件九）

9.项目报价表（附件十）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传。

2.签订合同时，中标供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.响应供应商必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商；如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容；

3.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：中标承诺书

附件九：维修配件价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标项目分包号：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）                                 分包号：

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技数参数 |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |
| 配置要求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意招标人取消其中标资格，并承担招标人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九                                 分包号：

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

维修配件价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：                            分包号：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                      法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束