询 价 文 件

项目名称：体检中心设备一批

项目编号：长医采〔2021〕11014号

重庆市长寿区人民医院

二〇二一年三月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检中心设备一批 | 1 | 批 | 25.8 | 1 | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产。 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

所投产品（超声波身高体重测量仪除外）必须具备有效的《医疗器械注册证》。若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

四、采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细及要求

| 序号 | 设备/服务名称 | 需求描述 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触眼压计 | 见技术参数 | 1台 | 10 |
| 2 | 超声波身高体重测量仪 | 见技术参数 | 1台 | 2 |
| 3 | 电动妇科检查床 | 见技术参数 | 2台 | 2.4 |
| 4 | 动脉硬化检测仪 | 见技术参数 | 1台 | 11.4 |

（二）非接触眼压计要求

1.技术参数

1.1测量范围：（0～60）mmHg。

1.2测量量程：30mmHg，60mmHg。

1.3测量精度：1mmHg。

1.4工作距离：11mm。

1.5对焦方法：对焦点+对焦提示。

1.6对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦。

1.7内部固视灯：绿LED。

1.8自动对焦范围：左右：0-11mm。

1.9上下：0-20mm。

1.10前后：0-11mm。

1.11显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏。

1.12输出方式：快速热敏打印机。

1.13特色部分：

1.13.1独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。

1.13.2可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦。

1.13.3非接触式测量。避免交叉感染。

2.功能要求

非接触测量眼压，方便、快捷，避免交叉感染。

3.配置要求

至少配置有主机1台、打印纸4卷、电源线1条、防尘罩1个、触摸笔1个、喷嘴罩1个、台车1个。

（三）超声波身高体重测量仪技术要求

1.技术参数

1.1电源：电压AC220V，频率50Hz。

1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）。

1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体。

1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm。

1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg。

1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）。

1.7本体重量：净重约22Kg。

1.8 通过计量认证：提供计量院出具的计量认证证明资料。

2.功能要求

2.1测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

2.2温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，提高身高测量结果的准确性。

2.3称重传感器：采用进口称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。

2.4超声波探头：采用进口超声波探头，品质保证，提供高度精确的身高检测数据。

2.5检测参数：检测身高、体重，并能计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6语音播报功能：播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并能对播报内容进行选择设置。

2.7打印结果：能够进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。

2.8离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。

2.9网络直连功能：具备通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。

2.10多外置接口开放：能够外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入。

2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性。

2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

3.配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |
| 1 | 超声波身高体重测量仪主机 | 1个 |
| 2 | 校准板 | 1个 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1个 |
| 5 | 网线 | 1个 |
| 6 | 数据线 | 1个 |
| 7 | 遥控器 | 1个 |
| 可选配置 |  |  |
| 8 | 打印机 | 1台 |
| 9 | 移动网络模块 | 1个 |
| 10 | 扫码枪 | 1个 |
| 11 | 身份证读卡器 | 1个 |

（四）电动妇科检查床技术要求

1.技术参数

1.1动力系统是由电动推杆提供动力驱动，其所有的电动运动位置调整功能均由手持操控器或选配脚踏开关来控制完成；电机系统采用国内先进技术，可保证设备使用寿命长、性能稳定、噪音低、操作灵活方便。

1.3床架采用优质碳钢喷塑而成，产品设计更注重人性化和舒适化，外观精致美观。床垫一次发泡成型，床面无缝设计，有利于设备的清理和防护。

1.4长≥1450mm。

1.5宽≥600mm。

1.6床面最高1000mm。

1.7床面最低570mm。

1.8臀板上折≥35°。

1.9背板上折≥85°背板下折≥30°。

1.10臀板下折≥10°。

1.11背板下折≥30°。

2.功能要求

方便妇科临床检查而设计，是为提供各医院、诊所、计生站、流动妇检车进行各种妇科检查、诊断手术及计划生育检查的辅助医疗设备。

3.配置要求

至少配置有主体1台、腿托2个，把手2个、脚踏刹车1个、万向轮4个、污物盆1个、脚踏控制器1个。

（五）动脉硬化检测仪技术要求

1.技术参数

1.1中文操作界面，7.5英寸触摸彩色液晶显示屏；

1.2. 曲线表示：ECG1，PCG1，5条PVR波形图；

1.3. 心电监测：第1诱导，频率特性0.5-30Hz；

1.4. 心音监测：50 Hz, 频率特性：165-280 Hz；

1.5. 脉搏波形测定：频率特性：0.08－30Hz；

1.6. CAVI / PWV测定：肢体同步测量，安全测量，中等加压( 50、65 mmHg)；

1.7. ABI测定具有同步测量和分步测量两种功能。上下肢体同步测量SYS、DIA、MAP、PP；分右侧、左侧肢加压，不让动脉形成闭路循环的情况下，测量血压。更安全的测试,以进行抑制肌性血管的神经反应的测量,避免造成血管闭路阻塞；

1.8. CAVI心踝血管指数，不受血压波动影响的动脉弹性指数；

1.9. KCAVI测定：膝盖脉搏传感器，能在3分钟同步测量大动脉僵硬弹性度；

1.10. TBI，反映末梢血管狭窄程度的趾臂指数；

1.11. 在同一个心动周期内，能在3分钟内同步测定下列参数：CAVI（大动脉僵硬度）、PWV（脉搏波速度）、ABI、TBI、HR（心率）；BMI（体重指数）；PEP（射血前期）；ET（射血时间）；ET/PEP（射血指数）；UT（波形上升时间）；PVR（脉搏波体积记录）；ECG（心电波形）；PCG（心音波形）；STI（收缩时间间隔）；%MAP等。

2. 功能要求

2.1可提供动脉硬化疾病的早期检查和早期治疗的临床信息。

2.2具有分步和同步两种测量方法：减轻测试者心脏负荷的左右分步测量，可有效降低因同步测量诱发隐匿性心脑血管疾病的发生，规避了检测风险，减少医疗纠纷。兼具传统的四肢同步测量阻塞性动脉硬化症的检查诊断(ABI踝臂指数的检测）。

2.3CAVI动脉僵硬度指数（心踝血管指数），不受血压波动影响，采用先进的脉搏波算法和排除血管肌性反应的80mmHg以下的加压方式，排除了因血压波动对血管弹性检测的干扰与影响，检测结果的假阳性率极低、重复率高，直接计算出被检测者的实际血管年龄值，而不是普通的速度评估值，经与生理年龄值比对，直观指出动脉血管硬化的现况并显示打印。

2.4kCAVI心腘血管指数测定，避免了股动脉检测的不变。

2.5自动检测与经时推移波形报告分析，帮助医生制定健康管理方案。

2.6计算时间采用了先进精准的第二心音计算法。即由T波末段开始的，心室舒张时心室壁振动、主动脉瓣与肺动脉瓣关闭和房室瓣开放时、血液自心房流入心室时引发的心音，杂波干扰少，易于捕捉；而不是心室收缩二三尖瓣关闭时、杂波干扰大不易捕捉的第一心音。

2.7.快捷的检测时间只需3分钟，中文彩色打印检测报告。可以直接在仪器上分析每拍的波形与数据。

2.8具有动脉硬化检测、R-R间期心率不齐检测、左右上臂独立血压检测等一机三用式的检测，避免了检测中被检测者发生异常或因位置移动而造成的数据丢失，更适宜VIP检查。

2.9彩色触摸显示屏，操作便捷，清晰直观，不同色彩区分显示各种测量波形。

2.10 传输管理应用软件可实现图形和动脉数据同时保存；可连接医院健康管理系统，IC卡自动存储12000组以上的检测数据,传输带有波形、数据的病人全信息。

2.11 具有内置热敏打印和外置彩色打印两种中文报告打印模式。可根据用户需要，选择打印方式，内置热敏中文报告打印模式，便于移动巡检(车)的使用。

2.12. 具有4种以上被检测者检测报告的打印格式供用户选择。

2.13．BPB图形，直观显示四肢血压平衡状况，指出血管狭窄或闭塞的方向与状态。

2.14．专业的心电图软件模块，实现12导心电图同步采集与打印功能。

2.15．TBI专业脚趾信息采集模块，数字传输技术，极大的减少了传述损耗与干扰，使足部脚趾微循环TBI的测量更精准。

2.16．专业的“仰卧式脚踏负荷运动装置”实现了与“直立或座式运动负荷装置”对运动前后血管测量的本质区别，使检测的准确度更为可信，其符合率与重复率更加稳定可靠。

3. 配置要求

至少配置有主机1台、导联线支架1个、仪器台车1台、彩色打印机1台、无创血压计袖带4个、气路导管2根、心音传感器1只、心电导联线1条、心电电极2只。

- 五、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：合同签订之日起10个日历日内，具体由采购人确定。

2.交货地点：长寿区人民医院北城分院。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供不低于2年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后1小时内响应24小时内派合格的维修工程师到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 六、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

3.2提供投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（二类产品，2018年6月30日以前的必须提供符合本次采购经营范围的第二类医疗器械经营备案凭证；2018年6月30日以后“多证合一”的，提供工商营业执照，非“多证合一”的提供第二类医疗器械经营备案凭证）。

3.3若投标人非投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.4若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.5投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.6提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

3.7提供所投产品（超声波身高体重测量仪除外）生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。

3.8提供有效的产品医疗器械注册证（超声波身高体重测量仪除外）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.诚信声明（附件七）

6.公开发行的介绍产品的彩页资料（作为所投产品技术参数的重要组成部分）。

7.中标承诺书（附件八）

8.易损配件维修价格表（附件九）

9.项目报价表（附件十）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。

2.签订合同时，中标人须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

七、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、成交原则

在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

九、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

十、其他事项

1.其他未尽事宜由中标人与采购人在签约合同中进行约定。

2.中标人所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十一、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：中标承诺书

附件九：易损配件维修价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

易损配件维修价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束