询 价 文 件

项目名称：病理科设备一批

项目编号：长医采〔2021〕11021号

重庆市长寿区人民医院

二〇二一年四月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科设备 | 1 | 批 | 300000 | 1 | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产。 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

四、采购项目明细技术要求

（一）采购项目明细

| 序号 | 设备/服务名称 | 需求描述 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光玻片打号机 | 见技术参数 | 1台 | 15 |
| 2 | 激光包埋盒打号机 | 见技术参数 | 1台 | 15 |

（二）激光玻片打号机技术要求

1.技术参数

1.1输入槽

★1.1.1开放式双输入槽，单槽可预装≥150张玻片，可根据客户需要选择集中打印或单张打印。

1.1.2双通道设计，可同时交替打印两张玻片。

1.1.3双玻片输入槽可以放置不同颜色玻片，根据需要选择不同槽打印，无需来回更换玻片，方便操作。

1.2打印原理：通过冷激光原理，对玻片打印面进行永久性雕刻标识，对人体无害。

1.2.1无需墨盒和色带等打印用耗材，真正意义上的零成本打印。

1.2.2无需任何保养或清洗程序，非接触式打印方式，对激光头不造成损耗，免维护。无需预热，开机即可用；打印速度快，运行稳定无噪音。

1.2.3激光雕刻打印，打印字体清晰精致，二维码识别率100%，耐二甲苯和苏木素等试剂浸泡而永不褪色。

1.3双系统双保险 左右槽独立电机，当某一槽出现故障时，另一槽能独立操作，不影响科室使用。

1.4空气净化功能内置专利负离子、空气净化系统，消除粉尘和去除异味。

★1.5输出槽：双收集槽，可按顺序整齐收集≥300张；配有玻片放置台，批量打印时，打印好的玻片可放左右放置台上，避免混乱。

1.6打印速度：≤3秒/张，每分钟≥20张。

1.7操作系统：全电脑控制，能自动根据科室要求换槽或主动选择换槽，实现了快速连续打印，不卡槽。

1.7.1中文操作系统，可打印数字、字母、中文、字符、一维码和二维码等内容。玻片可选择0°、90°、180°、270°方向打印，满足客户的格式需求，并可与医院的HIS、LIS 和PACS系统对接。

1.7.2内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打印时，系统自动提示添加包埋盒。

1.7.3汉化软件系统，与最新主流的操作系统兼容。

1.7.4优先打印，紧急插入的标本只需勾选就可自动优先打印，不影响后续的打印进。

★1.7.5先打先出，打印的第一张玻片置于最上端，方便操作人员查验和观看。

1.8所投产品须通过欧盟CE（CE-EMC和CE-LVD）认证。（提供CE认证证书复印件）

2.配置要求

至少配置有玻片打号机主机1台、病理激光打号软1套、AC电源连接线1根、USB连接线1根、装机用玻片2盒、操作规程1张。

（三）激光包埋盒打号机技术要求

1.技术参数

1.1输入槽

★1.1.1	非旋转输入槽，并列八槽设计，单槽可预装≥75个包埋盒，省去换槽时间，共可预装≥600个包埋盒。

1.1.2	双通道设计，可同时交替打印两个包埋盒。

1.1.3	可以兼容无盖、分体带盖包埋盒打印，机械构造简单，无机械故障率。

1.1.4	可同时装载≥8种不同颜色的包埋盒。

★1.1.5	包埋盒45°角在包埋盒预装管里垂直下滑。

1.2操作系统：全电脑控制，能自动根据科室要求换槽或主动选择换槽，实现了快速连续打印，不卡槽。

1.2.1中文操作系统，可打印数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等内容。打印的二维码不会随着病理号放大缩小，可以根据科室要求调节二维码大小。包埋盒斜面可选择正反两个方向打印，满足客户的格式需求，并可与医院的HIS、LIS 和PACS系统对接。

1.2.2	内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打印时，系统自动提示添加包埋盒。

1.2.3	汉化软件系统，与最新主流的操作系统兼容。

1.3半透明观察窗 方便随时查看打印进度。

1.4空气净化功能 内置专利负离子、空气净化系统，消除粉尘和去除异味。

1.5打印速度：≤3秒/个，每分钟≥20个。

1.6打印原理：通过冷激光原理，对包埋盒打印面进行永久性雕刻标识，对人体无害。

1.6.1无需墨盒和色带等打印用耗材，真正意义上的零成本打印。

1.6.2	无需任何保养或清洗程序，非接触式打印方式，对激光头不造成损耗，免维护。无需预热，开机即可用；打印速度快，运行稳定无噪音。

1.7双系统双保险，左右槽独立电机，当某一槽出现故障时，另一槽能独立操作，不影响科室使用。

★1.8、输出槽	整机集成30cm伸缩式收集槽，可按顺序整齐收集≥15个包埋盒。

1.9所投产品须通过欧盟CE（CE-EMC和CE-LVD）认证。（提供CE认证证书复印件）

2.配置要求

至少配置包埋盒打号机主机1台、病理激光打号软件1套、AC电源连接线1根、USB连接线1根、装机用包埋盒（配预装管）200只、操作规程1张。

- 五、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：合同签订之日起60个日历日内，具体时间由采购人确定。

2.交货地点：长寿区人民医院北城分院。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供不低于2年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

中标人或制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在1小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人或制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人或制造商应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后中标人或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 六、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）。

2.商务要求对照表（附件三）。

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

3.2若投标人非投标产品制造商，须提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.3若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.4投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.5提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

3.6若所投产品属于一类产品必须提供医疗器械生产备案凭证及备案信息表；不属于医疗器械的请出具相关文件及证明。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）。

5.诚信声明（附件七）。

6.公开发行的介绍所投产品的彩页资料（作为所投产品技术参数的重要组成部分）。

7.中标承诺书（附件八）。

8.易损配件维修价格表（附件九）。

9.项目报价表（附件十）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。

2.签订合同时，中标人须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

七、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、成交原则

在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

九、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

十、其他事项

1.其他未尽事宜由中标人与采购人在签约合同中进行约定。

2.中标人所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十一、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：中标承诺书

附件九：易损配件维修价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）                               设备名称:

| 序号 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |
| 配置要求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

易损配件维修价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束