询 价 文 件

项目名称：输血科设备一批（三次）

项目编号：长医采〔2021〕11017号

重庆市长寿区人民医院

二〇二一年四月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血科设备一批 | 1 | 批 | 8.5 | 1 | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产。 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

所投产品必须具备有效的《医疗器械注册证》。若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

三、采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细及要求

| 序号 | 设备/服务名称 | 需求描述 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式血小板运输箱 | 见技术参数 | 2台 | 3 |
| 2 | 血浆解冻机 | 见技术参数 | 1台 | 5.5 |

（二）便携式血小板运输箱要求

1.技术参数

1.1控温范围：22.0℃±2.0℃。

1.2控温精度： ±0.1℃。

1.3摆动频率：60转/min。

1.4摆动幅度：20mm。

1.5工作方式：连续左右往复，水平摆动。

1.6加热功率：60W。

1.7制冷功率：60W。

1.8电源：交流220V 直流12V。

1.9外形尺寸：宽*深*高(mm) 450*300*420。

1.10存放面积：宽*深*层高(mm) 270*180*38。

1.11存放血小板袋数：4-6袋，3层	。

2.功能要求

2.1获得国家计量检测部门颁发的校准证书。

2.2既可在220V电源下使用，又可在车载12V电源下工作，同时配有蓄电池，在切断电源下可持续工作30分钟，超温24℃报警，低温20℃报警，可便携外带可续电一个小时，切实保证了血小板在运输过程中的安全。

2.3体积小、轻便，方便运输使用。

2.4采用高精度温控系统和内循环风道，温度均匀。

2.5采用进口恒速电机，连续运转无噪音。箱体内的隔热材料，采用聚氨酯发泡，对外界冷、热源有较强的阻绝能力。

2.6自动故障检测系统，安全可靠。

2.7适宜使用环境条件：温度（15℃-35℃），湿度（40%-70%），气压（86-106KPA）。

3.配置要求

至少配置主机1台、电源适配器1个、车载连接电源线1条。

（三）血浆解冻机技术要求

1.技术参数

1.1存水量 98kg±5％ 。

1.2循环能力 ≥40kg /min 。

1.3内空 ≥230L 。

1.4控温范围 室温-60°C 。

1.5控温精度 ±0.1°C 。

1.6.摇摆频率 60周/min 。

1.7摆动方式及幅度 往复式20 mm 。

1.8解冻时间 8-10  min。

1.9血浆融化量 24袋（50ml-200ml/袋）。

1.10血小板融化量 6袋（100ml-300ml/袋） 。

1.11加热功率 2000W 。

1.12输入电压 220v 。

2.功能要求

2.1解冻血袋种类：冷沉淀、凝血因子、血浆、血小板。

2.2冰冻血浆解冻箱，采用最先进的温度传感系统。大容量水循环系统，保证了血浆解冻时所需的安全水浴温度，从而彻底解决了血浆解冻的质量问题。

2.3采用进口温度控制和传感系统，控温精度高，可靠性好，多达五路预先设置的解冻程序，适应不同容量的冰冻血浆﹑血小板和红细胞的解冻。

2.4全不锈钢水箱，清洁卫生﹑消毒方便，循环水泵质量可靠，性能优良。

2.5大容量水循环系统，解冻更迅速﹑更充分，大大减少纤维蛋白的析出，无瞬间温差，无“热”点，不破坏血浆的有效成分，对红细胞非常安全，确保冻血浆的解冻及使用质量。

2.6摆动功能，缩短解冻时间，提高了冷沉淀析出率。解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间。

2.7不锈钢弹簧隔栏，放取方便。

2.8采取不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，静音运转。

2.9具有上排水功能，工作室无需地漏。

2.10自动补水功能，无需人工操作。

2.11离子处理装置有效阻止水垢沉积，保证管道通畅。

2.12独立的控制系统能监测解冻全过程，当超温等异常情况出现时，能自动发出声﹑光报警信号，并能自动断电，更安全，可靠。制冷时间短，提高工作效率。

3.配置要求

至少配置有主机1台、进水管1根、排水管1根、保险丝15A  2个、10A  2个。

- 四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：合同签订之日起10个日历日内。

2.交货地点：长寿区人民医院。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供不低于1年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

中标人或制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在1小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人或制造商的产品免费技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人或制造商应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后中标人或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

3.2提供投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件（二类产品，2018年6月30日以前的必须提供符合本次采购经营范围的第二类医疗器械经营备案凭证；2018年6月30日以后“多证合一”的，提供工商营业执照，非“多证合一”的提供第二类医疗器械经营备案凭证）。

3.3若投标人非投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.4若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.5投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.6提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

3.7提供所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。

3.8提供有效的产品医疗器械注册证。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.诚信声明（附件七）

6.公开发行的介绍产品的彩页资料（作为所投产品技术参数的重要组成部分）。

7.中标承诺书（附件八）

8.易损配件维修价格表（附件九）

9.项目报价表（附件十）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。

2.签订合同时，中标人须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.同一合同包的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与底价的。

7.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包询价的，视为一个供应商参与投标。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由中标人与采购人在签约合同中进行约定。

2.中标人所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：中标承诺书

附件九：易损配件维修价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

易损配件维修价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束