询 价 通 知 书

项 目 号：CSQ23A00177

项目名称：体检中心设备一批

项目编号：长医采〔2023〕11115号

重庆市长寿区人民医院

二〇二三年十月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检中心设备一批 | 1 | 批 | 22 | 1 | 该项目投标产品须为中国大陆境内生产 |

注：该项目报价既不能超过项目最高限价，也不能超过单价限价，否则视为无效报价，作无效响应处理。

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.所投产品（除电子身高体重仪外）必须具备有效的《医疗器械注册证》（若医疗器械注册证备注有见附件或见附页的，须提供相应复印件）。

2.投标人须具备有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或营业执照。（提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）。

- 采购项目明细及技术要求

- （一）采购项目明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血压脉搏测量装置 | 1 | 台 | 11.4 |
| 2 | 医用全自动电子血压计 | 2 | 台 | 2.8 |
| 3 | 眼裂隙灯显微镜检查仪 | 1 | 台 | 3 |
| 4 | 电子身高体重仪 | 1 | 台 | 2 |

- （二）序号一血压脉搏测量装置技术参数

1. 中文操作界面，≥7.5英寸触摸彩色液晶显示屏

2. 曲线表示：ECG1，PCG1，4条PVR波形图；

3. 心电监测：第1诱导，频率特性0.5-30Hz

心率测量范围：24次/分 ～ 300次/分，误差±2次/分

4. 心音频率特性：频率为50 Hz时,衰减≥-3dB；频率为165-280 Hz时,衰减≥-3dB

5. 脉搏频率特性：0.08Hz～35Hz时≥-3dB

6. 血压部分：压力测量范围  0mmHg～300mmHg （0～40.0kPa）

气密性≤4mmHg（0.5kPa）／分钟

7. CAVI / PWV测定：肢体同步测量，安全测量，中等加压(30、50mmHg)；

8. ABI测定具有同步测量和分步测量两种功能。上下肢体同步测量SYS、DIA、MAP、PP。

9. 在同一个心动周期内，能在3分钟内同步测定下列参数：CAVI（大动脉僵硬度）、PWV（脉搏波速度）、ABI、TBI（末梢血管狭窄程度）、HR（心率）；BMI（体重指数）；PEP（射血前期）；ET（射血时间）；ET/PEP（射血指数）；UT（波形上升时间）；PVR（脉搏波体积记录）；ECG（心电波形）；PCG（心音波形）；STI（收缩时间间隔）；%MAP等。

10.报告记录方式：内置记录器报告记录和彩色打印机报告打印

11.CAVI 心踝血管指数，不受血压波动影响的动脉弹性指数

12.≥4种被检测者打印格式供用户选择

13. 配置专业的心电图软件模块，实现12导心电图同步采集与打印功能；

14.配置 TBI专业脚趾信息采集模块，数字传输技术，极大的减少了传述损耗与干扰，使足部脚趾微循环TBI的测量更精准

15.配置专业的ABI负荷运动装置， 缩短了运动负荷后的测量等待时间，可更精确测定ABI；只进行腿部局部运动，减轻心肺功能负担，降低试验风险。

16.配置要求：

16.1至少配置主机1台，无创血压计用袖带6个，仪器台车  1个，彩色打印机 1台，气管导路1套，心音传感器1套，心电导联线2副，心电电极2副。

16.2供应商所投产品须为2022年9月1日之后生产的全新产品。

（三）序号二医用全自动电子血压计技术参数

1 .测量原理：示波法。

2.显示屏：LCD显示屏。

3.测量位置 ：左右臂均可。

4.适应臂周范围 ：17～42cm 。

5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分。

6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。

7.测量精度：

压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：   ±2%或±2次/分（取最大者）。

8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。

10.平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。

11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。

12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。

13.ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。

14.抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套。

15.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。

17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息。

18.通信数据输出：USB数据传输。

19.外形尺寸： 宽（450mm±20mm） × 高 （250mm±20mm）× 宽（400mm±20mm）。

20.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料，并加盖投标人公章鲜章。

21.配置要求：

21.1每台至少配置主机1台（主机包含搁手板、AC电源适配器、已安装的臂筒和臂套），打印纸1卷。

21.2供应商所投产品须为2022年9月1日之后生产的全新产品。

（四）序号三眼裂隙灯显微镜检查仪技术参数

1.显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）

2.目镜为12.5X。

3.显微镜总倍率：6X  10X  16X  25.6X  40X。

4.改变倍率形式：转鼓式五档变倍

5.屈光度调节：﹢5D~-5D

6.裂隙高度需为1-14mm连续可调。

7.裂隙宽度为0-14mm连续可调

8.裂隙照明：无极调光

9.目镜类型：高眼点目镜

10.光斑直径：φ0.2mm、1mm、2mm、5mm、10mm、14mm

11.照明方式：上光源照明

12.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤光、钴蓝片。

13.裂隙角度：0~180°可旋转。

14.裂隙前倾：5°、10°、15°、20°

15.照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡或暖色LED灯可选。

16.配置要求：

16.1至少配置眼裂隙灯显微镜检查仪主机1套，眼底镜1个：90D。

16.2供应商所投产品须为2022年9月1日之后生产的全新产品。

.（五）序号四电子身高体重仪技术参数

1.身高测量范围：40—200CM 分度值 0.1CM。

2.体重测量范围：1—200KG  分度值0.1KG。

3.体型：国际通用体型指数BMI。

4.待机自动显示： 日期、时间、温度。

5.显示方式： 主机LED 显示 ，多媒体广告屏。

6.打印内容：日期、时间、体重、身高、BMI、正常BMI范围和标准体重范围，以及您的体型 判断结果（肥胖、偏胖、正常、偏瘦），合理饮食和运动建议，适合的饮食和运动项目名称。

7.测量结果语音：自动报出测量结果，自动打印。

8.测量数据输出： 可通过RS-232上传电脑，也可以通过蓝牙传输至手机端。

9.功率：110-220V 宽限电压，可选直流12V供电，平均功率14W。

10.设计：采用有极好的超高强度的ABS工程塑料，耐腐蚀，耐冲击。

11.配置要求：

11.1至少身高体重测量仪1台，电源线1根。

11.2供应商所投产品须为2022年9月1日之后生产的全新产品。

四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订之日起8个工作日内。

2.交货地点：长寿区人民医院北城院区。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期均满后无息支付5%尾款。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供所投全部产品整机均不低于2年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。

3.2提供投标人有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或营业执照。（提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）。

3.3若投标人非投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.4若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.5投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.6若投标人非投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

3.7提供所投产品（除电子身高体重仪外）生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。

3.8提供所投产品（除电子身高体重仪外）的医疗器械注册证（若医疗器械注册证备注有见附件或见附页的，须提供相应复印件）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.基本资格条件承诺函（附件七）

6.公开发行的介绍所投产品的彩页资料（作为所投产品技术参数的重要组成部分）。

7.中标承诺书（附件八）

8.易损配件维修价格表（附件九）

9.项目报价表（附件十）

以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章，装订成册，其他资料（与项目有关的）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：基本资格条件承诺函

附件八：中标承诺书

附件九：易损配件维修价格表

附件十：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术要求”中除“采购项目明细”外的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

易损配件维修价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 数量及单位（台） | 单价限价（万元/台 | 单价报价（万元/台） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血压脉搏测量装置 |  |  | 1 | 11.4 |  |  |
| 医用全自动电子血压计 |  |  | 2 | 2.8 |  |  |
| 眼裂隙灯显微镜检查仪 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| 电子身高体重仪 |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束