
询 价 通 知 书

（院内）

项目名称：献血屋建设   
项目编号：长医采〔2025〕21132号      
                            重庆市长寿区人民医院

二〇二五年十一月十七日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量及单位
	限价
	成交供应商数量

	1
	献血屋建设
	1批
	48.48万元
	1

	备注
	本项目所投产品须为中国大陆境内生产。


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件

1.所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）若属于第二类或第三类医疗器械的，必须具备有效的《医疗器械注册证》（提供相应复印件）；若属于第一类医疗器械的，须具备有效的医疗器械产品备案凭证。（提供备案凭证复印件，并加盖供应商公章鲜章）。

2.投标供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或营业执照。（提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）

3.所投医用空气消毒机必须具备合格的完整的《卫生安全评价报告》。（提供备复印件，并加盖供应商公章鲜章）
4.所投医用空气消毒机生产厂家具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。（提供备复印件，并加盖供应商公章鲜章）
采购项目明细及技术要求
采购项目明细

	序号
	设备设施名称
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	医用血液冷藏箱
	1
	台
	50000

	2
	医用冷藏冷冻箱
	1
	台
	18000

	3
	智能采血秤
	5
	台
	22000

	4
	封管热合器
	2
	台
	28000

	5
	电动采血椅
	4
	台
	13000

	6
	采血工作台
	2
	套
	6000

	7
	低速冷冻离心机
	1
	台
	24000

	8
	全自动生化仪
	2
	台
	10000

	9
	不间断电源
	1
	台
	50000

	10
	医用空气消毒机
	2
	台
	4000

	11
	物联网手持终端
	3
	把
	21000

	12
	臂筒式血压计
	1
	台
	2000

	13
	智能体重秤
	1
	台
	5000

	14
	血液运输箱
	2
	台
	2500

	15
	身份证读卡器
	1
	台
	9800


医用血液冷藏箱技术参数

1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。

4.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

5.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

6.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

7.配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。

8.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。

9.冷凝风机：进口品牌冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

10.噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。

11.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

12.箱内6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。

13.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。

14.具有医疗器械注册证，产品通过CE、UL认证。

15.生产厂家符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。

16.有效容积：有效容积≥420L，装载率≥190袋/400ML。

医用冷藏冷冻箱箱技术参数

1.有效容积 ：有效容积≥310L；冷藏室容积≥210L，冷冻室容积≥100L。

2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优。

3.材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆。

4温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度。

5.核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂,并能提供证明。

6.产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高。

7.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物。

8.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

9.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃。

10.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口。 

智能采血秤技术参数

1.技术参数：电源：80～260VAC。称量范围：0～5000g。

2.采集过程流速异常语音报警提示，如流速过低，流速过高。并可以根据需要自由设置流速报警点。

3.微电脑控制管夹阀自动精准控制采血量，可自由设置是否工作。

4.采用高精度称重传感器，称量误差≤1g。

5.可自动判断初始采血袋异常并进行语音提示。

6.采集进度及采集完成语音提示，并可自由设置播报采集进度点（如50%，80%，90%）及播报采集状态,可自由设置精准称量点（如90%-98%）。

7.外设4个实体按键，可快速设定200ml，300ml，400ml三种规格采血量。

8.实时时间显示功能，采集进度采用圆形百分比图形显示设计。

9.托盘采用磁吸快拆结构，方便拆卸和安装，左右两边设计有2个管路阻断夹口，方便快捷阻断管路。托盘底部设计有多条纹防滑。

10.内置USB扫码枪接口，无线网络模块。

11.程序设计有团采模式，方便大批量，多规格采集。

12.g与ml比重可自由设置。

封管热合器技术参数

1.技术参数：电源：90～260VAC。功耗:操作时≤300W，待机≤10W。射频频率：40.68 MHz。

2.适合2〜6mm的PVC管路热合，智能适应不同管径，热合面宽。

3.外置5档功率调节旋钮，可根据需求灵活调节热合功率：标准一档，功率减小一档，功率加大3档。

4.高分子材料包裹特殊化工艺处理热合热电极，快速热合，热合时间0.5-2秒时间（根据管路粗细壁厚热合面宽窄自动变化）。

5.封口部位带有易撕线，方便分离两边管路。

6.可存储近2月的日热合次数、累计热合次数及温度。

7.告警提示及保护：声、光告警。空热合报警及保护、机器高温报警：内部温度超55度会发出报警及保护；电火花报警：热合中产生电火花时机器会预警一次，提醒操作人员检测热合面。

8.设备三种状态提示：工作模式、待机模式和清洁模式；LED指示灯不同显示颜色加不同闪烁模式提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。

9.保护罩内内置双光电热合信号及灯光信号触发开关，取下保护罩清理热合头时自动切断热合触发信号及灯光闪烁提醒保护操作者避免误触灼伤危害。

10.安全有效透明可伸缩的防溅保护片。

电动采血椅技术参数

1.技术参数：椅面宽度≥60cm、展开长度≥170cm、背部调节≥145°〜170°、腿部调节约≥60°〜0°、最大承重≥200KG；电机:最大负载>4000N，升降速度>5.5mm/s。

2.电动控制，一键操作，多角度调节。

3.背部凹陷，肩部支撑，腰部稍微抬起，能有更好的支撑感和包裹感。

4.采用优质高回弹记忆海绵，具有更好的舒适性、回弹性、抗震性及柔软性。

5.采用耐磨超纤维材质（颜色可选），具有耐磨、防刮伤、防消毒液腐蚀等优点。

6.椅架材质采用优质钢材。

7.配备USB口，扶手可调，可根据个人身高调节扶手找到完美坐姿。

采血工作台技术参数

1.抽屉隐藏式拉手，3格分装抽屉；滤器收纳盒，可放置白细胞滤器。

2.胶带割断器：胶带装上即用，简便设计。

3.操作平面：优化空间布局，可同时放置2台采血秤、1台热合机及锐器盒。

4.无接触感应LED灯：顶部设计无接触感应LED灯，亮度温和不刺眼，无需接触开关，降低交叉感染风险。

5.采用实木结构，安全环保，坚固耐用，三层设计，可分层，容纳空间大。

6.人体工程学设计，每层高度符合操作习惯。

低速冷冻离心机技术参数

1.金属机箱，316不锈钢离心腔，吸盘地脚、钢制保护套，机身自带转子拆卸工具专用卡槽，防止丢失。

2.门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，安全可靠，可设定自动/手动停机开盖方式。

3.微机控制，≥7寸高清液晶显示、触摸屏操作，具有滑动屏幕解锁功能，防止误操作，戴手套也能操作。具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能。 

4.变频无刷电机 ，配有高精度测速系统 ，转速精度高、使用寿命长，采用进口环保制冷压缩机组，噪声低，制冷效率高，有ECO节能待机模式，仪器不工作超过5分钟（可自由设定待机时间），自动进入休眠模式，有预冷功能。

5.9档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行。

6.采用弹簧悬挂阻尼减震结构，对位最大不平衡量可达3.5g。具有停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象。

7.99个程序储存，可设定5级梯度离心程序，并可查询运行记录。 运转中可修改转速和时间参数。断电保存最后一次的运行参数。

8.产品符合离心机质量管理体系符合国家最新版医疗器械GMP规范要求。

9.技术参数：最高转速： 水平转子：5000r/min、角度转子：6000r/min、转速偏差：±10rpm、温控精度：±1℃、温控范围：-20℃～+40℃、整机噪音：≤55dB（A）。

10.最大相对离心力：水平转子：3630×g、角度转子：5630×g。

11.最大容量：水平转子：10ml×16 支、角度转子： 15ml×12 支。

全自动生化仪技术参数

1.全自动生化分析仪及配套检测试剂盒须获得二类医疗器械注册证。

2.测试范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)活性、血红蛋白(HB)浓度、乳糜血(CB)程度和溶血率（HR），同时具备全自动生化分析仪各项检测功能。

3.分析方法：一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法、免疫透射比浊法。

4.检测通道≥8通道，具备≥8个独立检测通道，可同时完成ALT、HB、CB、HR等项目检测。

5.波长：340nm～600nm。

6.一次性比色杯、分立式比色，无交叉污染。

7.检测样本类型：末梢血、静脉血。

8.加样系统：具备液面感应功能、精准定位，加样准确度高。加样针采用特氟龙涂层，具有极佳的疏水性。采用立体内外壁清洗技术，自动维护清洗。

9.操作系统：全中文图形化界面，≥7英寸彩色高清触摸屏，方便操作。中、英文显示界面，具有丰富的查询功能，全程反应曲线监测和数据显示功能；中英文报告单。

10.恒温系统:37±0.1℃，温度实时显示。

11.数据处理：具备条码扫描、显示、储存、传输、打印功能，可保存至少10万个检测结果、随时查询；具备数据统计功能，选择时间区间，可直观查看统计图。

12.报警提示功能：具备少样本、纯水不足等报警提示功能。

13.配套ALT、HB试剂盒：试剂包装采用热压封膜预分装单包装试剂，密封性好，无挥发，无泄漏。

14.配套用耗材成本：不超过7元/人次，预计年使用量10000人次。

不间断电源技术参数

1.双变换在线式UPS，塔式结构。

2.额定功率20KVA,输出功率因数0.9，切换时间0ms。

3.整机效率：节能环保，整机效率达到94%以上。

4.通讯接口：RS232、USB、EPO端子；智能通讯卡选配件可选。

5.三进单出主机;（输入电压3*400VAC（三相+N)，输出电压208/220/230/240VAC)。

6.输入频率范围：46-54HZ或56-64HZ。

7.输出频率：46-54HZ@50HZ系统或56-64HZ@60HZ系统。

8.电池电压：192V。

9.输出电压208V、220V、230V、240V可调。            

10.充电电流6.0A±10%。
11.机器尺寸：592*250*576mm。

12.湿温度：0%-95%且温度0--40°C（不结露）。

13.电池与主机同品牌，延时≥1小时。

医用空气消毒机技术参数

1.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器。 

2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃，表面静电喷涂。

3.外观尺寸≤900×340×170（mm3），采用壁挂式安装方式。

4.等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V。

5.等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3。

6.等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h。

7.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。

8.净化消毒效果要求：对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%。气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%。气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％。气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％。

9.功能及技术先进性要求：高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作。 

10.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能。

 物联网手持终端技术参数

1.CPU：Cortex-A53 八核64 位 2.0GHz高性能处理器。

2.RAM+ROM：2GB+16GB/4GB+64GB 。

3.拓展内存：Micro SD(TF)卡可扩展至128GB。

4.支持一维条码类型：Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaba r,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC等。

5.支持二维条码类型： PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code等。

6.需匹配医院现有的穿越输血安全标准化系统。

 智能体重秤技术参数

1.利用嵌入式微电脑控制平台，配以高精抗电磁干扰优化电路设计，可确保并实现自动、高效、稳定、高负载准确测量身高、体重、BMI值。 

2.测量进程同步语音引导，检测结果即时播报。高亮数码显示屏，标配工业级RS232串口，可实现与PC机、数据库高效数据通讯。 

3.高强度铝合金机身、高强度轻量化底盘工艺、超强耐磨防滑ABS踏板、多工序涂装工艺，确保设备经久耐用。整机经过严格的轻量化设计、并加持可折叠、带滚轮功能，使其携带方便、使用高效。

4.无触碰高效测量身高；高精度电阻应变式工业级秤重传感器测量体重；超优化微电脑编程，自动计算BMI值；可折叠、轴承滚轮；静默时段自动显示日期、时间、环境温度；多语种语音操作引导，测量结果即时播报；温度自动补偿功能；RS-232数据输出接口。 

5.信噪比静电式超声探头：电阻应变式重力传感器；高精密、抗磁、抗噪、超优化测量电路设计；铝合金机身，钢结构底盘工艺，超强耐磨防滑ABS踏板；可折叠 + 移动滚轮，满足多种应用场景。 

6. 体重测量范围：2-300kg，分度值0.1kg，误差范围±0.1 ，测量系统为电阻应变式。

7.身高测量范围 21-200cm， 分度值 0.1或0.5cm ，误差范围± 0.5； 超声波非触碰式测量，身体质量指数（BMI）自动智能计算：体重（KG）/身高（m）^2，体 型：偏瘦、正常、偏胖。

8.数据输出接口 RS232串口，电源电压 AC110-220 (50Hz/60Hz)，额定功率 ≦ 12W工作湿度范围（储存温度范围） 5℃～45℃（-10℃～+60℃） 20%--85%PH。 

 血液运输箱技术参数

1.温度范围：

1）配合4℃的冷源板，箱内温度：至少可以保持6-8小时2-8℃。

2）配合-30℃的冷源板，箱内温度：至少可以保持4-6小时-10℃至-15℃。

2.具有冷量缓释技术。

3.内层聚氨脂发泡。

4.移动支撑：配有脚轮，可移动。

5.报警功能：箱体安装数字温度计，带超温报警功能。

6.箱体外部：安装箱锁。

7.容积：≥50L。

 臂筒式血压计技术参数

1.免绑臂带，一键启动，伸手即测。

2.智能加压，静音设计。

3.误动作提示，自动纠正测量姿势。

4.中文操作提示。3次平均值显示。

5.存储容量：可存储≥2组*90次测量值，两个使用者分开记录。

6.适用臂周范围：17cm-32cm。

7.测量范围：压力：0-299mmHg，脉搏数：40-180次/分。

8.测量精度：压力：±3mmHg(0.4kPa)以内，脉搏数：精度为±5%。

9.取消电源按钮。通过臂筒的打开与合拢，实现开机与关机。

10.电源电池两用。

身份证读卡器技术参数

1.射频技术：符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO14443 Type B标准。

2.工作频率：13.56 MHz±7kHz。

3.读卡距离：0～5cm。

4.阅读时间：不大于1.5s。

5.供电方式：USB接口供电。

6.通讯接口：支持USB2.0/USB-HID（免驱）/RS232等接口，支持蓝牙连接。

7.数据线：≥1.6m。

8.应用平台：WIN2000；WINXP；WIN7；LINUX；UNIX；ANDROID等。

9.需匹配医院现有的穿越输血安全标准化系统。

（三）其他要求：

供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前3个月。

四、商务要求
（一）交货期限、地点及供货方式
1.交货期限：自合同签订之日起25个日历日内完成供货、安装、调试及验收，具体到货时间以采购人通知为准。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二期付清，第一期设备全部安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的95%；第二期在设备全部正常运行第二年结束（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付剩余合同款项的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。
（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投全部设备整机均不低于2年免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护并解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，成交供应商或制造商的产品免费技术升级时，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人提供免费升级服务。

2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》（附件十）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件八）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面（附件一）
2.技术要求对照表（附件二）
3.商务要求对照表（附件三）
4.相关资质证明
4.1提供供应商有效工商营业执照复印件。
4.2 若供应商非所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）制造商，须提供所投产品制造商的授权证明文件。

4.3若供应商非所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）制造商，须提供所投产品制造商工商营业执照复印件。
4.4若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。
4.5提供供应商法定代表人身份证明书（附件五）。

4.6特定资格条件所要求的证明材料。

4.7所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）若属于第二类或第三类医疗器械的，须提供所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。
4.8其他证明材料（如果有）。
5.基本资格条件承诺函（附件六）。

6.质保及售后服务承诺（附件七）。
7.诚信承诺书（附件八）。
8.成交承诺书（附件九）。

9.购置医学装备易损配件维修价格表（附件十）。

10.项目报价表（附件十一）（单独密封）。

11.试剂及耗材明细报价表（附件十二）。
以上所有资料及与项目有关的资料其他资料（如果有）须每页加盖投标供应商公章并按以上顺序排列装订成册。
（二）响应文件要求
1.供应商所投响应文件（项目报价表除外）须为一式二份，正本一份，副本一份。副本应为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件须装袋密封，密封处须加盖单位公章。

3.响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、报价要求

（一）供应商必须一次报出不得更改的设备价格以及按照我院年预估检测数量计算5年的全自动生化仪试剂耗材成本总费用，并在《试剂及耗材明细报价表》（附件十二）报出设备配套试剂耗材明细且每个样本试剂耗材总成本不高于7元；若未报出《试剂及耗材明细报价表》试剂耗材成本总费用或者超出每个样本检测总成本7元的，作无效响应处理。所投设备及试剂耗材的报价均不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理。 
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖投标人公章后放在响应文件袋中；若《项目报价表》中大小写不一致时以总报价最低者为准，若供应商拒绝修正的，作为无效响应处理。

（四）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、询价文件获取及投标时间及地点安排
（一）询价文件获取：供应商应在2025年11月18日8：00至2025年11月20日17:30通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）下载该项目询价文件。
（二）投标时间安排

1.响应资料（纸质）递交

开始时间：2025年11月21日14时20分。

截止时间：2025年11月21日14时30 分。
2.响应资料递交地点：重庆市长寿区人民医院北城分院科研教学楼418室。

注意：

1.响应文件必须在规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。
2.供应商须在规定时间内现场递交响应文件，若未按规定时间送达视为无效响应和无效报价，作无效响应处理。

八、成交原则
（一）最低价评审法。

1.在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按设备及我院年预估检测数量计算5年的全自动生化仪配套试剂耗材成本费用的总报价最低的原则确定成交供应商。

2.若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物或服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且按设备及我院年预估检测数量计算5年的全自动生化仪配套试剂耗材成本费用的总报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

九、确定成交供应商

采购人根据评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内在医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）和北城院区内公示栏上公布成交结果。

十、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出。
十一、其他事项
1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或技术服务要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十二、附件/响应文件格式
附件一：封面
附件二:  技术服务要求对照表
附件三：商务要求对照表
附件四：法定代表人授权委托书
附件五：法定代表人身份证明书
附件六：基本资格条件承诺函

附件七：质保及售后服务承诺
附件八：诚信承诺书
附件九：成交承诺书

附件十：购置医学装备易损配件维修价格表
附件十一：项目报价表（单独密封）
附件十二：试剂及耗材明细报价表
附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

附件二
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               

项目名称：
	序号
	询价文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。
附件三
商务要求对照表
（供应商公章）

项目名称：

	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
附件四
法定代表人授权委托书
项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
附件五
法定代表人身份证明书
项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
附件六
基本资格条件承诺函

项目名称：
致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
附件七

                  质保及售后服务承诺
（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
附件八

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日

附件九

成交承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件十

重庆市长寿区人民医院购置医学装备
易损配件维修价格表
项目名称：                              单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
注意：常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

附件十一
项目报价表
询价项目名称：献血屋建设                                                    

	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量及单位
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）

	医用血液冷藏箱
	
	
	1台
	50000
	
	

	医用冷藏冷冻箱
	
	
	1台
	18000
	
	

	智能采血秤
	
	
	5台
	22000
	
	

	封管热合器
	
	
	2台
	28000
	
	

	电动采血椅
	
	
	4台
	13000
	
	

	采血工作台
	
	
	2套
	6000
	
	

	低速冷冻离心机
	
	
	1台
	24000
	
	

	全自动生化仪
	
	
	2台
	10000
	
	

	不间断电源
	
	
	1台
	50000
	
	

	医用空气消毒机
	
	
	2台
	4000
	
	

	物联网手持终端
	
	
	3把
	21000
	
	

	臂筒式血压计
	
	
	1台
	2000
	
	

	智能体重秤
	
	
	1台
	5000
	
	

	血液运输箱
	
	
	2台
	2500
	
	

	身份证读卡器
	
	
	1台
	9800
	
	

	总报价（大写）：              元整；   （小写）￥：              元

	全自动生化仪试剂耗材名称
	预计5年检测数量
	每个样本耗材成本费用（元/人次）
	小计（元）

	ALT、HB试剂盒和其他配套耗材
	50000
	
	

	全自动生化仪试剂配套试剂耗材合计（小写）：

         元，（大写）：          元整

	献血屋建设设备+全自动生化仪配套耗材合计
	（大写）：                     元整；   

（小写）￥：                     元。


   供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
                                    年    月    日
说明：

该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
试剂及耗材成本费用包含项目所需的试剂、耗材（耗材包含ALT、HB试剂盒和其他配套耗材等）所有费用。
若全自动生化仪每个样本试剂耗材成本费用（元/人次）超出7元的，作为无效响应处理。所投设备及试剂耗材的报价均不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理。
项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
附件十二
试剂及耗材明细报价表

询价项目名称：献血屋建设                                                          

	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	是否药交平台产品
	药交平台编码
	挂网价（元）
	报价（元）
	27位医保编码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、若供应商成交后须按照配套试剂耗材的成交明细单价按采购人要求进行供货；所投设备及试剂耗材的报价均不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理；供应商须在挂网价和报价上注明计量单位。

2、若为药交平台产品，则填写药交平台编码、挂网价、平台成交价；若非药交平台产品，则不填写药交平台编码、挂网价、平台成交价，但执行药交平台备案采购。
结束
- 2 -

