
询 价 通 知 书

（院内）

项目名称：全自动血培养分析系统（第三次）   
项目编号：长医采〔2025〕21128号      
                           重庆市长寿区人民医院

二〇二五年十一月十七日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	分包名称
	数量及单位
	限价
	成交供应商数量

	1
	全自动血培养分析系统（第三次）
	1套
	20万元
	1

	备注
	本项目所投产品须为中国大陆境内生产。


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件

1.所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）若属于第二类或第三类医疗器械的，必须具备有效的《医疗器械注册证》（提供相应复印件）；若属于第一类医疗器械的，须具备有效的医疗器械产品备案凭证。（提供备案凭证复印件，并加盖供应商公章鲜章）。

2.投标供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或营业执照。（提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）

采购项目技术要求
技术参数

1.适用范围:适用于血流感染及其他类型的无菌体液感染性疾病，标本中致病菌的体外培养、分离及药敏实验分析。

2.检测原理:采用非侵入式检测方法，通过比色法自动判定标本的阴阳性结果。对阳性血培养瓶自动转种到培养皿上，然后自动黏贴药敏纸片并送入培养箱进行培养，同时定时拍摄平皿图片以供查阅。

3.自动装卸瓶：

3.1仪器配备传送带，无需开关门即可自动实现扫码装瓶工作。

3.2仪器可自动回收培养阴性瓶、阳性瓶和转种后的阳性瓶，不需要人工干预。

4.自动转种: 

4.1仪器可实现血培养阳性瓶自动转种≥2种不同的培养皿，采用90mm通用平皿，可根据需求灵活配置。

4.2自动接种量≤200uL， 可同时满足CLSI 和EUCAST标准最新阳性血培养直接K-B法药敏试验接种要求。

4.3仪器可自动贴药敏纸片，无指定生产商。

5.菌落形态观察: 

5.1仪器内置摄像机，拍摄培养皿菌落的生长形态，并自动保存,供查询。

5.2可自定义设置菌落形态图拍摄间隔时间。

6.生物安全：

6.1仪器具备空气洁净处理装置，可抽吸有菌气体并滤后排出。

6.2具备达Ⅱ级生物安全的紫外杀菌功能，保证仪器的无菌环境。

7.装载容量：

7.1仪器培养箱可容纳≥120个血培养瓶。

7.2平皿洁净仓容量为≥20个,平皿培养箱容量为≥20个，仪器内置普通生化培养箱和CO2培养箱。

7.3接种组件可放置≥20个。

7.4回收仓可容纳阴性瓶、阳性瓶或转种阳性瓶≥30瓶。

8.智能系统: 

8.1 具备AI智能多种算法；

8.2每个检测孔是有独立检测器，≤10分钟检测一次，同时建立其生长曲速度线和加速曲线,供用户查看。

8.3对于检测结果可提供声、光、色三级报警提示。

8.4 可连接LIS系统，自动识别条码信息，支持双条码。

9.售后服务

9.1使用期限:≥7年。（投标中提供产品说明书作为佐证材料) 

9.2使用期限内免费(含配件)维护维修。

9.3故障报修响应到场时间小于24小时。

（二）耗材要求：

1.预计年检测量10000瓶。

2.耗材包括血培养瓶和其他配套耗材，要求平均每个样本检验耗占比不高于35%，即32.2元。

3.所有试剂及耗材必须通过重庆药品和医用耗材招采管理系统（药交所平台）上采购，实际成交价格不得高于“平台近一年成交价”；如无“平台近一年成交价”的，则价格不得高于挂网价，成交价格且根据平台相关价格降低及时调整；在满足以上条件情况下，按报价作为成交价执行。
4.全自动血培养工作站使用年限不少于7年。

（三）其他要求：

供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前3个月。

四、商务要求
（一）交货期限、地点及供货方式
1.交货期限：自合同签订之日起20个日历日内完成供货、安装、调试及验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二期付清，第一期设备安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的95%；第二期在设备正常运行第七年结束（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付剩余合同款项的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。
（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投产品整机不低于7年免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护并解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，成交供应商或制造商的产品免费技术升级时，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人提供免费升级服务。

2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》（附件十）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件八）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.技术要求对照表（附件二）
2.商务要求对照表（附件三）
3.相关资质证明
3.1提供供应商有效工商营业执照复印件。
3.2 若供应商非所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）制造商，须提供所投产品制造商的授权证明文件。

3.3若供应商非所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）制造商，须提供所投产品制造商工商营业执照复印件。
3.4若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。
3.5提供供应商法定代表人身份证明书（附件五）。

3.6特定资格条件所要求的证明材料。

3.7所投产品（包含项目涉及的所有设备及耗材）若属于第二类或第三类医疗器械的，须提供所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。
3.8其他证明材料（如果有）。
4.基本资格条件承诺函（附件六）。

5.质保及售后服务承诺（附件七）。
6.诚信承诺书（附件八）。
7.成交承诺书（附件九）。

8.购置医学装备易损配件维修价格表（附件十）。

9.项目报价表（附件十一）（单独密封）。

10.试剂及耗材明细报价表（附件十二）。
以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序排列，封面见附件一。
（二）响应文件要求
1.供应商所投响应文件（项目报价表除外）须为一式二份，正本一份，副本一份。副本应为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件须装袋密封，密封处须加盖单位公章。

3.响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、报价要求

（一）供应商必须一次报出不得更改的设备价格以及按照我院年预估检测数量计算5年的耗材成本总费用，并在《试剂及耗材明细报价表》（附件十二）报出设备配套耗材明细且每个样本检验耗材总成本不高于32.2元；若未报出《试剂及耗材明细报价表》耗材成本总费用或者超出每个样本检验总成本32.2元的，作无效响应处理。所投设备及试剂耗材的报价不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理。 
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖投标人公章后放在响应文件袋中；若《项目报价表》中大小写不一致时以总报价最低者为准，若供应商拒绝修正的，作为无效响应处理。

（四）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、询价文件获取及投标时间及地点安排
（一）询价文件获取：供应商应在2025年11月18日8：00至2025年11月20日17:30通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）下载该项目询价文件。
（二）投标时间安排

1.响应资料（纸质）递交

开始时间：2025年11月21日14时20分。

截止时间：2025年11月21日14时30 分。
2.响应资料递交地点：重庆市长寿区人民医院北城分院科研教学楼418室。

注意：

1.响应文件必须在规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。
2.供应商须在规定时间内现场递交响应文件，若未按规定时间送达视为无效响应和无效报价，作无效响应处理。

八、成交原则
（一）最低价评审法。

1.在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按设备及我院年预估检测数量计算5年的耗材成本费用的总报价最低的原则确定成交供应商。

2.若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物或服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且按设备及我院年预估检测数量计算5年的试剂及耗材成本费用的总报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足二家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

九、确定成交供应商

采购人根据评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内在医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）和北城院区内公示栏上公布成交结果。

十、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出。
十一、其他事项
1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或技术服务要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十二、附件/响应文件格式
附件一：封面
附件二:  技术服务要求对照表
附件三：商务要求对照表
附件四：法定代表人授权委托书
附件五：法定代表人身份证明书
附件六：基本资格条件承诺函

附件七：质保及售后服务承诺
附件八：诚信承诺书
附件九：成交承诺书

附件十：购置医学装备易损配件维修价格表
附件十一：项目报价表（单独密封）
附件十二：试剂及耗材明细报价表
附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

附件二
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               

项目名称：
	序号
	询价文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、采购项目技术要求”中各分包的全部内容；此表可增减。
附件三
商务要求对照表
（供应商公章）

项目名称：

	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中各分包的全部内容；此表可增减。
附件四
法定代表人授权委托书
项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
附件五
法定代表人身份证明书
项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
附件六
基本资格条件承诺函

项目名称：
致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
附件七

                  质保及售后服务承诺
（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
附件八

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日

附件九

成交承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件十

重庆市长寿区人民医院购置医学装备
易损配件维修价格表
项目名称：                              单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
注意：常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

附件十一
项目报价表
询价项目名称：全自动血液培养系统                                                    

	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量及单位
	限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）

	全自动血液培养系统  
	
	
	1台
	200000
	
	

	总报价（大写）：              元整；   （小写）￥：              元

	耗材名称
	预计5年检测数量
	每个样本耗材成本费用（元/人次）
	小计（元）

	血培养瓶和其他配套耗材
	50000
	
	

	配套耗材合计（小写）：         元，（大写）：          元整

	全自动血液培养系统+配套耗材合计
	（大写）：                     元整；   

（小写）￥：                     元。


   供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
                                    年    月    日
说明：

该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，

试剂及耗材成本费用包含项目所需的试剂、耗材（耗材包含血培养瓶和其他配套耗材等）所有费用。
若供应商上传平台的响应文件设备报价与其在平台填报的报价不一致时，作为无效响应处理。若每个样本耗材成本费用（元/人次）超出32.2元的，作为无效响应处理。所投设备及试剂耗材的报价均不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理。 
项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
附件十二
试剂及耗材明细报价表

询价项目名称：全自动血液培养系统                                                          

	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	是否药交平台产品
	药交平台编码
	挂网价（元）
	报价（元）
	27位医保编码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、若供应商成交后须按照配套耗材的成交明细单价按采购人要求进行供货；所投设备及试剂耗材的报价均不得为零元，也不得标注为免费或赠送，否则该报价将被视为无效报价，作无效响应处理；供应商须在挂网价和报价上注明计量单位。

2、若为药交平台产品，则填写药交平台编码、挂网价、平台成交价；若非药交平台产品，则不填写药交平台编码、挂网价、平台成交价，但执行药交平台备案采购。
结束
- 2 -

