
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：酸性氧化电位水生成器电解槽   
项目编号：长医采〔2026〕22113号      
                              重庆市长寿区人民医院

二〇二六年十一月九日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	数量
	项目最高限价（万元）
	资金来源
	成交供应商数量

	酸性氧化电位水生成器电解槽
	1
	1.85
	自筹资金
	1


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件
无。
三、项目概况及技术服务要求

（一）项目概况
我院消毒供应中心一台邦研牌型号为BYYSH-I-TY180L的酸性氧化电位水生成器（产水量：180L/H）产不起酸水，设备显示电解槽故障，现需更换电解槽，保证酸水设备正常工作。

（二）技术服务要求
1.更换安装后酸水设备正常工作，制取的酸水符合相关国家标准要求，水质达标(PH:2.0-3.0;有效氯: 50-70mg/L; ORP: 1100mv.)，质保时间不低于1年;。

2.隔膜式电解槽采用电解槽体、阴阳电极及离子隔膜组成，并符合国标规定有效工作寿命≥3000小时。 

3.经更换维修后，保证酸水设备正常工作。
四、商务要求
（一）服务期限、地点及验收
1.服务期限：自合同签订之日起5个日历日内完成交货、安装调试及验收。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。 

3.验    收：由采购人自行组织验收。
（二）付款方式
本项目款项分二次付清，采购人在酸性氧化电位水生成器电解槽更换完成且酸水设备正常工作并经验收合格后凭成交供应商出具的正式发票支付合同金额的95%；质保期满（质保期限以验收报告签订时间计算）后，采购人向成交供应商无息支付合同金额的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知发出之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）质量保证及售后服务
1.质量保证：自验收合格之日起，提供维修更换配件不低于1年的免费质保。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在24小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在到达现场后24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.2质保期满服务要求：质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和维修服务。

（五）违约责任

1.成交供应商未按时交付货物（包含未完成安装调试验收情形的)、不及时履行上门维修义务（包含不提供备用机），每迟延一日，成交供应商应当按照合同总额的万分之五的标准向采购人支付违约金，且采购人有权在应付款中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。 

2.成交供应商逾期交付货物超过20日，或者成交供应商交付货物经验收不合格且20日内仍未提供符合验收标准的货物，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付合同总额20%的违约金。 

3.成交供应商未及时、全面履行维修义务或拒绝维修的,采购人有权自行或寻求第三方维修，所产生的费用由成交供应商承担，且采购人有权在应付款项中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。
（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术服务要求对照表
4.商务要求对照表
5.其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3与项目有关的其他资料（如果有）

6.相关资格证明文件

6.1提供供应商有效工商营业执照复印件

6.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.3供应商法定代表人身份证明书

6.4基本资格条件承诺函

以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件，并将其交到北城院区科研办公楼405办公室。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。

（二）本次报价须为人民币，项目报价包含配件材料费、安装调试费、人工费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致或各单项明细报价之和与总报价不一致时均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）供应商须独立参与本次采购活动，严禁围标、串标。若采购人通过国家企业信用信息公示系统/爱企查/企查查等公开渠道查询到投标供应商之间的联系电话、邮箱等信息一致，存在影响采购公平公正的潜在风险，采购人可以要求供应商在规定时限内出具书面说明并提供相应佐证材料。若经采购人评审专家综合评判，认定供应商提供的现有资料不足以排除影响采购公平公正的风险，其提交的响应文件将按无效投标处理，相关后果由供应商自行承担。
（二）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（三）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（四）参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓并认可询价项目文件的全部内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	序号
	服务项目名称
	报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：报价包含配件材料费、安装调试费、人工费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（三）技术服务要求对照表
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、项目概况及技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.与项目有关的其他资料（如果有）
（六）相关资格证明文件

1.提供供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
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