
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：北观院区口腔门诊设备一批  
项目编号：长医采〔2026〕21105号      
                              重庆市长寿区人民医院

二〇二六年四月十三日

我院就北观院区口腔门诊设备一批项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	分包号
	分包名称
	数量
	单价限价（万元）
	总限价（万元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	牙科电动无油空压机
	1
	0.65
	0.65
	1
	本项目产品须为中国大陆境内生产

	2
	牙科综合治疗机
	3
	4.9
	14.7
	1
	

	3
	超声喷砂牙周治疗仪
	1
	3
	3
	1
	

	4
	医用清洗纯水系统
	1
	6.8
	6.8
	1
	

	5
	牙科微动力系统
	1
	2.38
	2.38
	1
	


注意：本项目可兼投兼中，同一供应商所投各分包的响应文件应分别制作、分别提交。
二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
分包1、分包2、分包3、分包5：
1.投标产品若属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）。
2.所投产品属于二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）。

分包4：无。
三、采购技术要求

分包1：牙科电动无油空压机
1.设备用途：用于≧3台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

2.电源条件：额定电压：220V±10%，频率：50Hz。

3.电源消耗：≤1.5KW。

4.结构形式：由压缩机机头、储气罐等组成，稳定、安全、节能、环保。

5.产气量≧300L/min。

6.噪音:≤69分贝。

7.启停压力：0.5-0.7Mpa。

8.罐体进气全部采用铜或不锈钢管件，长时间使用不会产生各类杂质。

9.储气罐容积≧60L，内外喷塑，保证气体的洁净。罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。

10.设备能耗低，具备一级能耗标识。

9.供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前6个月。
分包2：牙科综合治疗机
1.性能及技术参数要求

1.1全电脑联动式牙椅。座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉及搓背感，非常舒适。

1.2电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键，牙椅记忆椅位≧9个。

1.3牙椅侧立箱为注塑工艺，可向外转动，方便四手操作及维修。

1.4医生位器械盘配备液晶显示屏，可显示治疗机使用状态、故障代码及加热器内热水温度，并具备一键锁屏功能。配有透明防污罩（可更换）,防止交叉感染。

1.5器械挂架旋转角度≧90度，方便医生在9点钟和10点钟位置进行临床操作。

1.6带四手操作助手架，可旋转，设有电脑触摸式按键，可控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留升级位。

1.7冲盂漱口定量给水自动控制系统，采用进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，可精确设定水温。具备痰位冲盂联动设置、漱口冲盂联动设置功能。

1.8强弱吸唾系统配置外置式过滤器，方便清洗。

1.9口腔灯为感应式LED口腔冷光灯，也可在控制面板进行控制，并可进行无极调光，灯把手可进行拆卸消毒。

1.10内置式低压观片灯（采用背光源发光技术），安全可靠。

1.11带可旋转整体陶瓷痰盂，方便清洗和病人吐痰。

1.12配置内置式双净水瓶供水系统，方便牙椅停水时及管路消毒使用。

1.13牙椅器械臂为气压锁定。

1.14具备复合式脚踏控制开关，可控制手机旋转、牙椅升降俯仰、口腔灯等。

1.15牙椅动力系统采用进口直流静音电机，应用变频防抖动技术，运行平稳无噪音。最低椅位≦380mm，最高椅位≧680mm，负载≧135Kg。牙椅皮垫采用进口面料一次压注成型，头枕采用折叠式。双扶手设计，其中外扶手可根据需要打开。

1.16带机椅互锁安全装置，靠背设有安全保护装置，当靠背和椅身下降过程中遇到障碍时，其动作被终止并自动小幅上升，确保医患安全，防止意外发生。

1.17牙椅具备管路消毒功能，系统可按照设定好的程序进行管路消毒。

1.18牙椅具备故障显示功能。

2.配置要求：

2.1至少配置高速手机2支，低速手机1套（含马达直机弯机），                    内置洁牙机1套，口腔内窥镜（带支架）1套，医生座椅1张，护士座椅1张

2.2供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前6个月。
分包3：超声喷砂牙周治疗仪

1.主机部分：

1.1.具备龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能。

1.2.配备超声和喷砂手柄支架，手柄支架带霍尔感应功能，根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作。

1.3.配备触控液晶屏，可进行功率、水量、温度调节。

1.4.双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水。

1.5.水瓶供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用水瓶供水时提示灯亮。

1.6.水瓶供水模式下隔膜泵运行，供水稳定。可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

1.7.采用全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，可实时观察砂粉流动情况。

1.8.有线脚踏和无线脚踏双脚踏配置。

1.9.无线脚踏具备标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式等多种脚踏功能模式。

1.10.水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分。

2.超声部分

2.1.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，患者更舒适。

2.2.超声功率、水量均≧12档可调，水流量最大≧75mL/min，满足各种洁牙需求。

2.3.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

2.4.超声手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

5.具备清洁模式，可自动排水冲洗清洁管路。

3.喷砂部分

3.1.具备水路加热功能，有不加热、加热至25℃、30℃、35℃、40℃五种选择，按需控制洁治水温，提高洁治舒适度。

3.2.配备龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

3.3.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

3.4.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

3.5.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

3.6.具备清洁模式，减少管道砂粉堵塞。

4.配置要求:

4.1.至少配置主机1台，多功能无线脚踏开关1个，圆形脚踏开关1个，超声手柄1个，限力扳手2个，喷砂手柄2个，粉罐2个，水瓶（600mL）1个，水瓶（1400mL）1个，牙周消毒盒2个，喷砂消毒盒1个，过滤器2个，根管扳手2个，喷嘴1盒（10个），喷嘴扳手1个，无线脚踏充电器1个。

4.2供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前6个月。
分包4：医用清洗纯水系统

1.纯水设备为科室提供医用清洗纯水，纯水产水量：≥500L/h，回收率≥70%，脱盐率≥99%，细菌≤10CFU/100ml，细菌符合《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》WS 506-2016纯水标准，提供具有CMA或CNAS资质认证机构出具的医用清洗纯水菌落总数检测报告。

2.产水PH：5.0~7.5；氯化物≤0.1mg/L；铁≤0.01mg/L；镉≤0.001mg/L；铅≤0.001mg/L；二氧化硅≤1mg/L;磷酸盐≤0.2mg/L;色度≤10度;硬度≤10μmol/L;无肉眼可见物。（提供满足以上所有指标的第三方证明资料）

3.控制方式：微电脑控制，全自动运行，搭载医用清洗纯水专用控制软件，并提供证第三方证明文件。

4.设备主机为箱式结构, 底部自带万向轮和水平调节脚撑，主机采用模块化设计和安装。

5.采用大循环的方式输送纯水。

6.设备具有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能。

7.预处理器前后具备压力监测，自动反冲洗，确保不被堵塞；罐体为加厚抑菌型，最大运行压力可达150PSI(1.0MPa)，罐体具有运行压力标识和编号，确保可查可追溯。

8.高压泵自动控制启停，水箱满水停机，缺水自动停止；反渗透膜自动冲洗，开机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况。

9.设备具有夜间模式，可定时自动循环杀菌和清洗消毒。

10.预处理器、保安过滤器、高压泵进出水压力监测。

11.系统采用双膜工艺，反渗透运行时各段压力、流量监测，产品水水质监测；系统具故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示。

12.配备SS304无菌水箱，带液位显传感器，带人孔，喷淋球，呼吸器，内外镜面抛光。

13.供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前6个月。

分包5：牙科微动力系统
1.操作系统：全中文显示、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。
2.冷却功能：外接生理盐水、马达可内出水用于1：5增速手机20万转工作不发烫。
3.使用方便：插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。
4.工作安全：操作温升<8℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统。

5.手机配置：外水反角手机，迷你头、电动弯机，三种手机需独立注册证。
6.界面控制：液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小。 

7.供应电压：BF型电气安全设计，90-260V宽电压设计，频率：50/60HZ。

8.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）。

9.操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。

10.接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）。

11.马达管线：马达管线长度≧1.8米（适合手术室），马达可拆卸高温135℃消毒。
12.马达参数:空载最低转速≦100转/分钟，最高转速≧40000转/分钟
13.专属拔牙手机：迷你头，反角手机，不锈钢，重量≦70g，机头直径≦10 mm以内，机身直径≦20 mm。

14.专属电动高速：迷你头增速手机，不锈钢，机头高度≦13mm，机头直径≦10 mm以内，重量≦70g。

15.供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目成交结果公告发布之日前6个月。

 四、商务要求

分包1、分包2、分包3、分包4、分包5：
（一）交货时间、地点
1.交货时间：自合同签订之日起20个日历日内完成供货、安装、调试及验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二期付清，第一期设备安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的95%；第二期在设备正常运行第三年结束（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付剩余合同款项的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投产品整机不低于3年的免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行升级服务。

2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》（附件十）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.2.3质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
其他说明

询价文件中“ 五、响应文件构成及要求；六、报价要求；七、询价文件获取及投标时间及地点安排；八、成交原则；九、确定成交供应商；十、采购异议处理；十一、其他事项；十二、附件/响应文件格式”为分包1、分包2、分包3、分包4、分包5通用条款。
五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成
1.封面

2.技术要求对照表
3.商务要求对照表
4其他资料
4.1成交承诺书

4.2诚信承诺书

4.3质保及售后服务承诺书

4.4易损配件维修价格表
4.5与项目有关的其他资料（如果有）
5.相关资格证明文件

5.1提供投标供应商有效工商营业执照复印件
5.2特定资格条件：

5.2.1若所投产品属于二类医疗器械，提供投标供应商有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，如多证合一的，营业执照上须有对应的经营项目，则不需要提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；若所投产品属于第三类医疗器械的，提供投标供应商有效期内《医疗器械经营许可证》复印件。
5.2.2若所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）。

5.3若投标供应商非所投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

5.4若投标供应商非所投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

5.5若投标供应商非投标产品制造商且所投产品属于二类或三类医疗器械的，须提供所投产品制造商有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）
5.6投标供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
5.7供应商法定代表人身份证明书

5.8基本资格条件承诺函

以上所有资料均须加盖投标供应商公章鲜章。
（二）响应文件要求
1.供应商所投响应文件须为一式二份，正本一份，副本一份。副本应为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件须装袋密封，密封处须加盖单位公章。
3.本项目可兼投兼中，若供应商同时对多个包进行投标，每个包须按要求分别提交响应文件，并单独密封。 

4.响应文件未按要求提供的为无效响应。
六、报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖供投标应商公章；若《项目报价表》中大小写不一致时以总报价最低者为准，若供应商拒绝修正的，作为无效响应处理。
（四）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、询价文件获取及投标时间及地点安排
（一）询价文件获取：供应商应在2026年4月14日8：00至2026年4月16日17:30通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）下载该项目询价文件。
（二）投标时间安排

1.响应资料（纸质）递交

开始时间：2026年4月17日14时20分。

截止时间：2025年4月17日14时30 分。
2.响应资料递交地点：重庆市长寿区人民医院北城分院科研教学楼418室。

注意：

1.响应文件必须在规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。
2.供应商须在规定时间内现场递交响应文件，若未按规定时间送达视为无效响应和无效报价，作无效响应处理。

八、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于分包限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

九、确定成交供应商

采购人根据评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内在“行采家”平台（https://www.gec123.com）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）公布成交结果。
十、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
十一、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十二、附件：项目报价表和响应文件格式

附件

一、项目报价表

致：重庆市长寿区人民医院                 
报

价

表
分包号及分包名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：

项目报价表
分包号：                     分包名称：                              
	货物名称
	品牌及规格型号
	制造商
	数量
	单价限价（万元）
	单价报价（万元）台）/tai）
	小计（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

二、响应文件封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

分包号及分包名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：

（一）技术要求对照表
技术要求对照表
（供应商公章）                               分包号：
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。
（二）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）                                  分包号：
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（三）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

分 包 号：

分包名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

分 包 号：

分包名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
4.易损配件维修价格表
重庆市长寿区人民医院购置医学装备
易损配件维修价格表
分包号：               分包名称：                   单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：1.常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

5.与项目有关的其他资料（如果有）
（四）相关资格证明文件

1.提供投标供应商有效工商营业执照复印件
2.特定资格条件
2.1若所投产品属于二类医疗器械，提供投标供应商有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，如多证合一的，营业执照上须有对应的经营项目，则不需要提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；若所投产品属于第三类医疗器械的，提供投标供应商有效期内《医疗器械经营许可证》复印件。

2.2.若属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）
3.提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

4.若供应商非投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

5.若供应商非投标产品制造商属于二类或三类医疗器械的，须提供所投产品制造商有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。
6.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
7.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
8.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 8 -

