石蜡切片机需求调查公告
我院病理科拟购1台石蜡切片机，现开展需求调查工作。请有意愿参与本项目且具有合格资质、良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。
需求调查内容
了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

二、采购项目概况

（一）项目主要内容
石蜡切片机1台
设备功能需求
1、切片方式：支持半自动轮转与手动轮转双模式操作。
2、切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。
3、具有半圆的刀架导轨 ≥ 2根，非燕尾槽设计。
4、有效水平进样限度 ≤ 24mm，可有效限制样本头伸出长度，避免因过度伸长导致样本颤动、跳片或切片颤纹。
5、样品尺寸（长×高×宽）：除常规包埋盒尺寸（≥40x28x6mm）之外，还可切包埋盒尺寸55 x 50 x 30 mm/68×48×15mm 。
6、刀架压刀板具有黑色钻石涂层设计，不沾蜡带，易清洁。
7、配重方式：不采用对人体有害的铅块配重方式。
8、控制面板独立于主机之外，具有图形化纯按键式设计，非触摸屏。
9、切片机所使用刀片为通用型刀片。

（三）项目预算：19.5万元
三、需求调查方式
问卷调查。
四、需求调查对象
所有具备相应服务能力和资质的供应商。
五、报送要求
1、递交资料时间：2026年8月7日至2026年8月16日18:00
2、资料报送清单
（1）采购调查表（附件1）
（2）报价单（附件2）

3、递交资料方式：
请各供应商在规定时间内将采购调查表和报价单按要求发至指定邮箱（251174140@qq.com）。

（1）采购调查表和报价单（Word可编辑）版，文件名为“供应商名称+石蜡切片机”。

（2）将采购调查表、报价单及其他附件资料加盖供应商公章后扫描成一个PDF文件，文件名为“供应商名称+石蜡切片机”。

（3）联系人：李老师；电话：17384704491
六、其他说明
本次采购需求调查是本项目采购工作的前期流程，最终采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。

重庆市长寿区人民医院
2026年8月7日
附件1
一、采购调查表
	供应商名称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	地址
	
	邮箱
	

	拟为本次项目提供设备的医疗器械注册证号（备案证）
	

	拟为本次项目提供设备的技术参数（重要技术参数加上※，且不超过5条）
	

	供应商近3年不少于3家在国内三级以上医院成交情况（分别附合同复印件、中标公告或中标通知书）
	项目1设备名称：       ；合同金额：     万元；合同签订时间：       ；医院名称：
……

	拟为本次项目提供设备的质保期
	

	拟为本次项目提供设备是否有耗材或试剂，如果有请列举，并说明是否是封闭耗材或试剂
	1.名称，型号，单价。……

	拟为本次项目提供设备生产日期及使用期限
	生产日期：XXXX年XX月

使用期限：XX年

	设备是否需要特殊安装环境或者人员等资质，请说明
	

	产品制造商是否为中小企业
	

	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	

	

	供应商名称（加盖公章）：
	

	年    月     日


附件2
二、报价单
	序号
	设备通用名称
	设备注册证名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	报价(万元/台)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


  报价公司名称（加盖公章）：   
