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（院内）

项目名称：人体成分分析仪 
项目编号：长医采〔2026〕21131号      
                               重庆市长寿区人民医院

二〇二六年九月四日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目最高限价

（万元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	人体成分分析仪
	1
	台
	10
	1
	本项目产品须为中国大陆境内生产


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
1.投标产品若属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）。
2.所投产品若属于二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品若属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）。

三、采购项目技术要求

（一）技术参数
1.工作原理:多频率生物电阻抗测试。 

2.电极:4极8点接触式电极。 

3.测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。 

4.检测电流≤80uA，更低电流通过人体，更安全。

5.测试部位: 

5.1阻抗:身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、 右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值≥20个； 

5.2电抗:身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、 右下肢、左下肢）在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、 250kHz）下的电抗值≥15个; 

5.3全身相位角:50kHz 下的全身相位角。 

6.阻抗测量性能:

 6.1阻抗测量范围≥10Ω-1250Ω; 

6.2阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%。 

7.体重测量性能 

7.1体重测量范围≥2kg~250kg; 

7.2体重测量误差≤±0.1kg。 

8.可测量的主要参数覆盖以下指标:

 8.1人体成分参数:体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

8.2肌肉参数:肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析: 

8.3脂肪参数:BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

8.4无机盐参数:骨矿物质含量； 

8.5体维度参数:颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比； 

8.6综合评估:人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。

9.适用人群范围不低于如下要求: 

9.1年龄测量范围≥3岁-100岁

9. 2体重测量范围≥2kg-300kg; 

9.3身高测量范围≥70cm-195cm。 

10.自助身份识别:支持外接扫码枪、内置身份证读卡器模块，可选配人脸识别模块（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明），可实现多种身份识别功能,方便信息自动化管理。 

11.测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。 

12.测量时间≤lmin。 

13.报告打印及病案管理；不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。 

14.数据存储:不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥12 万例。 

15.触摸屏:主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。 

16.显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280*800。 

17.电池:内置电池（选配），容量≥6000mAh，电池待机工作时间≥4小时。 

18.可移动性:整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带: 

19.信息加密保护:具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。

20.数据备份还原:在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。 

21.兼容打印机:主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印报告。 

22.数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口。 

23.数据传输协议:支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。 

24.内置多人种判断标准:支持WHO、亚洲及中国人判定标准。 

25.内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。 

26.内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。 

27.电磁兼容性:辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境。 

28.产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。

（二）配置要求

供应商所投设备须为原厂全新产品，且生产日期不得早于该项目中标（成交）结果公告发布之日前6个月。 

四、商务要求
（一）交货时间、地点
1.交货时间：自合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二期付清，第一期设备安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的95%；质保期满（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付剩余合同款项的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投全部产品整体不低于3年的免费质保（供应商响应文件中须明确具体的质保年限）。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在48小时内派专业技术人员到达现场进行维护，48小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在达现场后48小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行升级服务。

2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》（见附件格式）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.2.3质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

（六）违约责任

1.成交供应商未按时交付货物（包含未完成安装调试验收情形的)、不及时履行上门维修义务（包含不提供备用机），每迟延一日，成交供应商应当按照合同总额的万分之五的标准向采购人支付违约金，且采购人有权在应付款中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。 

2.成交供应商逾期交付货物超过20日，或者成交供应商交付货物经验收不合格且20日内仍未提供符合验收标准的货物，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付合同总额20%的违约金。 

3.成交供应商未及时、全面履行维修义务或拒绝维修的,采购人有权自行或寻求第三方维修，所产生的费用由成交供应商承担，且采购人有权在应付款项中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。
（七）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（八）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术要求对照表
4.商务要求对照表
5其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3质保及售后服务承诺书

5.4易损配件维修价格表
5.5与项目有关的其他资料
6.相关资格证明文件

6.1提供投标供应商有效工商营业执照复印件
6.2若所投产品属于二类医疗器械，提供投标供应商有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，如多证合一的，营业执照上须有对应的经营项目，则不需要提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；若所投产品属于第三类医疗器械的，提供投标供应商有效期内《医疗器械经营许可证》复印件。
6.3若所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）。

6.4若投标供应商非所投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

6.5若投标供应商非所投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

6.6若投标供应商非投标产品制造商且所投产品属于二类或三类医疗器械的，须提供所投产品制造商有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）
6.7投标供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.8供应商法定代表人身份证明书

6.9基本资格条件承诺函

以上所有资料均须加盖投标供应商公章鲜章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件，并将其交到北城院区科研办公楼405办公室。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格；所投产品必须报出品牌规格型号及制造商，否则视为无效报价，作无效响应处理。
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致，作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）供应商须独立参与本次采购活动，严禁围标、串标。若采购人通过国家企业信用信息公示系统/爱企查/企查查等公开渠道查询到投标供应商之间的联系电话、邮箱等信息一致，存在影响采购公平公正的潜在风险，采购人可以要求供应商在规定时限内出具书面说明并提供相应佐证材料。若经采购人评审专家综合评判，认定供应商提供的现有资料不足以排除影响采购公平公正的风险，其提交的响应文件将按无效投标处理，相关后果由供应商自行承担。
（二）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（三）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（四）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓并认可询价项目文件的全部内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	货物名称
	品牌及规格型号
	制造商
	数量
	单价报价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


    供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：所投产品必须报出品牌规格型号及制造商，否则视为无效报价，作无效响应处理。该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致时，作为无效响应处理。
（三）技术要求对照表
技术要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
4.易损配件维修价格表
重庆市长寿区人民医院购置医学装备
易损配件维修价格表
设备名称：                                  单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：1.常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。
5.与项目有关的其他资料（如果有）

（六）相关资格证明文件

1.提供投标供应商有效工商营业执照复印件
2.若所投产品属于二类医疗器械，提供投标供应商有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，如多证合一的，营业执照上须有对应的经营项目，则不需要提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；若所投产品属于第三类医疗器械的，提供投标供应商有效期内《医疗器械经营许可证》复印件。

3.若所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）
4.提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

5.若供应商非投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

6.若供应商非投标产品制造商属于二类或三类医疗器械的，须提供所投产品制造商有效的《医疗器械生产企业许可证》复印件（生产范围见生产产品登记表的必须提供生产产品登记表）。
7.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
8.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
9.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
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